Технические характеристики:

| Диапазон измерений, мТл | Класс точности | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % |
| --- | --- | --- |
| 0-50 0-150 0-500 | 2,5 | +2,5 |
| 0-1500 | 4,0 | +4,0 |

Основная погрешность измерения прибора и вариация показаний прибора (гамма) выражается в процентах в виде приведенной погрешности по формуле:

Гамма = (Дельта*100)/ХN

где: Дельта –значение абсолютной погрешности, измерения показаний прибора и вариации показаний прибора и вариации показаний прибора, выраженное в единицах измеряемой величины;
ХN – нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.
Нормирующее значение ХN принимать равным конечному значению диапазона измерения.

Минимальные значения цены деления шкал соответствуют:
- 1 мТл по шкале 0-50 мТл;
- 3 мТл по шкале 0-150 мТл;
-10 мТл по шкале 0-500 мТл;
-30 мТл по шкале 0-1500 мТл.

Отклонение указателя прибора от нулевой отметки шкалы не более 1,9мм.

Переброс указателя прибора не превышает его установившегося отклонения более, чем на 20% длины наибольшей

шкалы, минимальное значение которой 76 мм.

Предел допускаемой вариации показаний прибора равен 1,25 %.

Время успокоения прибора не превышает 4 с. Время установления рабочего режима прибора не превышает 30 с после включения.

Продолжительность непрерывной работы – в течение 16 ч с перерывом до повторного включения 1 ч. В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

Значение потребляемой мощности, не более:
- от встроенного электрохимического источника тока – 136 мВт;
- от сети переменного тока(прибор и БП) – 3 ВА при максимальном значении напряжения источника питания.

Электропитание:
- автономное;
- от сети переменного тока 220 В.

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от +10 до +35 С;
- относительная влажность 80% при температуре 25 С;
- атмосферное давление 84 – 106,7 кПа (630-800 мм рт. cт.).

Габаритные размеры: 185х110х55 мм.
Масса: 0,6 кг.

Комплект поставки:

-паспорт-1 экз.;

-свидетельство о приемки-1 экз.;

-блок питание-1 шт.;

-первичный измерительный преобразователь-1шт.;

-прибор ЭМ4305- 1шт.;

-футляр для укладки прибора и принадлежностей-1 шт.